TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1503.015 v1

**Zemējuma pretestības mērītājs, 3 vadu**

| Nr. | Apraksts | Minimālā tehniskā prasība | Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts | Avots[[1]](#footnote-1) | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obligātās prasības** |  |  |  |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1503.015 Zemējuma pretestības mērītājs, 3 vadu [[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | 15 darba dienas |  |  |  |
| **Standarti** |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 61010-1:2011. Mērīšanas kategorija CAT IV 300V, atbilstoši standartam  | Atbilst |  |  |  |
|  | Atbilstība standartam EN 61557-5. Mērīšanas diapazonā no 1.8 Om līdz 30 Om | Atbilst |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ 0ºC |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni) | IP40 |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Displejs | Ciparu indikācija |  |  |  |
|  | Gabarītu izmērs | ≤ (28x25x15) cm |  |  |  |
|  | Svars (pilnai komplektācijai) | ≤ 2 kg |  |  |  |
| **Mērīšanas informācija** |  |  |  |
|  | Mērīšanas diapazons atbilstoši EN 61557-5 | no 1.8 Om līdz 30 Om |  |  |  |
|  | Zemējuma mērīšanas funkcijas 2, 3, vadu mērīšanas režīms | Ir |  |  |  |
|  | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 1 Om | ≤ ± 0.15 Om |  |  |  |
|  | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 4 Om | ≤ ± 0.20 Om |  |  |  |
|  | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 10 Om | ≤ ± 0.50 Om |  |  |  |
|  | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 30 Om | ≤ ± 2 Om |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Transportēšanas soma, mīksta vai cieta | Ir |  |  |  |
|  | Pieslēguma vadu garums zemējuma mērīšanai. | ≥50m |  |  |  |
|  | Spailes | Ir |  |  |  |
|  | Spole mērīšanas vadu satīšanai | Ir |  |  |  |
|  | Elektrodi | Ir |  |  |  |
|  | Obligātajai komplektācijai jābūt saderīgai ar mēraparātu | Ir |  |  |  |
|  | Barošanas avots | Standarta izmēra baterijas vai Akumulatorbaterija ar lādētāju |  |  |  |
| **Nebligātās prasības** |  |  |  |
|  | Standarta izmēra baterijas | Ir |  |  |  |
|  | Aizsardzības klase |  IP54 |  |  |  |
|  | Atmiņas iespēja | 10 ieraksti |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -10ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +50ºC |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)