TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TS_1503.016 v1

Zemējuma pretestības mērītājs, 4 vadu

| Nr. | Apraksts | Minimāla tehniskā prasība | Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obligātās prasības |  |  |  |  |
| 1.1 | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2 | 1503.016 Zemējuma pretestības mērītājs, 4 vadu | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3 | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 1.4 | Jābūt pieejams mērinstrumenta attēls vai paraugs Mērinstrumenta attēlam jābūt: - ".jpg" formātā; - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; - ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; - attēls nav papildināts ar reklāmu. | Ir |  |  |  |
| 1.5 | Tehniskajai izvērtēšanai parauga piegāde laiks (pēc pieprasījuma) | 15 darba dienas |  |  |  |
|  | Tehniskā informācija |  |  |  |  |
| 1.6 | Displejs | Ciparu indikācija |  |  |  |
| 1.7 | Gabarītu izmērs | ≤ (28x25x15) cm |  |  |  |
| 1.8 | Svars (pilnai komplektācijai) | ≤ 2kg |  |  |  |
| 1.9 | Mērīšanas kategorija, atbilstoši standartam EN 61010-1:2011 vai ekvivalents | CAT IV 300V |  |  |  |
|  | Mērīšanas informācija |  |  |  |  |
| 1.10 | Mērīšanas diapazons atbilstoši standartam EN61557-5 vai ekvivalents | no 0.5 Om līdz 40 Om |  |  |  |
| 1.11 | Zemējuma mērīšanas funkcijas 2, 3, 4, vadu mērīšanas režīms | Ir |  |  |  |
| 1.12 | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 1 Om | ≤ ± 0.15 Om |  |  |  |
| 1.13 | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 4 Om | ≤ ± 0.20 Om |  |  |  |
| 1.14 | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 10 Om | ≤ ± 0.50 Om |  |  |  |
| 1.15 | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 30 Om | ≤ ± 2 Om |  |  |  |
| 1.16 | Zemes īpatnējas pretestības mērīšana 4 vadu metode | Ir |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi |  |  |  |  |
| 1.17 | Minimāla darba temperatūra | ≤ 0ºC |  |  |  |
| 1.18 | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
| 1.19 | Aizsardzības klase IP40 | Atbilst |  |  |  |
|  | Obligātā komplektācija |  |  |  |  |
| 1.20 | Transportēšanas soma, mīksta vai cieta | Ir |  |  |  |
| 1.21 | Pieslēguma vadu garums zemējuma mērīšanai. | ≥50m |  |  |  |
| 1.22 | Spailes | Ir |  |  |  |
| 1.23 | Elektrodi | Ir |  |  |  |
| 1.24 | Spole mērīšanas vadu satīšanai | Ir |  |  |  |
| 1.25 | Obligātajai komplektācijai jābūt saderīgai ar mēraparātu | Ir |  |  |  |
| 1.26 | Barošanas avots | Standarta izmēra baterijas vai Akumulatorbaterija ar lādētāju |  |  |  |
| 2 | Neobligātās prasības |  |  |  |  |
| 2.1 | Standarta izmēra baterijas | Ir |  |  |  |
| 2.2 | Aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |
| 2.4 | Atmiņas iespēja | 10 ieraksti |  |  |  |
| 2.5 | Minimāla darba temperatūra | ≤ -10ºC |  |  |  |
| 2.6 | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +50ºC |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību.

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs