**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA TS\_1507.004 v1**

**Reflektometrs portatīvais**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība[[1]](#footnote-1)** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[2]](#footnote-2)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1. 1. | Ražotājs (materiāla ražotāja nosaukums un ražotājvalsts) | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1507.004 Reflektometrs portatīvais[[3]](#footnote-3) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | Norādīt |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN |  |  |  |
|  | Jābūt pieejams mērinstrumenta attēls vai paraugs  Mērinstrumenta attēlam jābūt:   * ".jpg" formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; * attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
|  | **Galvenās tehniskās prasības** |  |  |  |  |
|  | Displejs | Ciparu indikācija ar apgaismojumu |  |  |  |
|  | Displeja izšķirtspēja | ≥ 256 x 128ppi |  |  |  |
|  | Gabarītu izmērs: | ≤ (25x15x10) cm |  |  |  |
|  | Barošana | Baterijas vai akumulators |  |  |  |
|  | Svars | ≤ 0.75 kg. |  |  |  |
|  | **Mērīšanas informācija** |  |  |  |  |
|  | Mērīšanas diapazoni (m) | Līdz 5000m, vismaz 6 diapazoni |  |  |  |
|  | Mērīšanas kļūda | ≤ 1% no diapazona |  |  |  |
|  | Ieejas pretestība | ≤100 Ω (25 Ω, 50 Ω, 75Ω un 100 Ω) |  |  |  |
|  | Izejas impulsa amplitūda | 5V atvērtā ķēdē |  |  |  |
|  | Ātruma faktors | mainīgs no 0.2 līdz 0.99 solī pa 0.01 |  |  |  |
|  | Hold funkcija reflektogrammai | Ir |  |  |  |
|  | Iespēja reflektogrammai izmantot divus kursorus attāluma mērīšanai starp tiem | Ir |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
|  | Minimāla darba temperatūra | ≤ -15 ºC |  |  |  |
|  | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +30 ºC |  |  |  |
|  | Aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
|  | Transportēšanas soma | Cieta |  |  |  |
|  | Obligātajai komplektācijai jābūt saderīgai ar mēraparātu | Ir |  |  |  |
|  | Reflektometram jābūt nokomplektētam ar mērīšanas vadiem un spailēm | Ir |  |  |  |
|  | Akumulators vai baterija | Ir |  |  |  |

**Attēlam ir informatīvs raksturs**



1. Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību. [↑](#footnote-ref-1)
2. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-2)
3. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-3)