TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1513.001 v1

Slodzes pretestība 0,23kV (portatīvā) elektroenerģijas skaitītāja pārbaudei

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A daļa** | **Obligātas prasības** |  |  |  |  |
| **1.** | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1.1. | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2. | 1513.001 Slodzes pretestība 0,23kV (portatīvā) elektroenerģijas skaitītāja pārbaudei[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3. | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | 14 dienas |  |  |  |
| **2.** | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 2.1. | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu produktu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;   attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| 3.2. | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| **3.** | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 3.1. | Gabarīti | ≤ (250x200x200) mm |  |  |  |
| 3.2. | Slēdzis (On/Off) | Ir |  |  |  |
| 3.3. | Stiprinājums pie metāla korpusa lai atbrīvot rokas mērīšanas laikā | Ir |  |  |  |
| 3.4. | Barošanas spriegums | 230V (50Hz) |  |  |  |
| 3.5. | Nominālā jauda | 0.7 kW - 1.5 kW |  |  |  |
| 3.6. | Piespiedu gaisa dzesēšana | Ir |  |  |  |
| 3.7. | Nepārtrauktas darbības laiks | 20 min |  |  |  |
| 3.8 | Pieslēguma vadi | 2 gab |  |  |  |
| **4.** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 4.1. | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.3.3. dokumentācijai) | 0°C |  |  |  |
| 4.2. | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.3.3. dokumentācijai) | +40°C |  |  |  |
| **5.** | **Komplektācija** |  |  |  |  |
| 5.1. | Pieslēguma vads | no 0.7m līdz 1.5 m |  |  |  |
| 5.2. | Pieslēguma spaile (krokodils) | 1 gab. |  |  |  |
| 5.3. | Pieslēguma tausts | 1 gab. |  |  |  |
| **B daļa** | **Neobligātās prasības** |  |  |  |  |
| **1.** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 1.1. | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni (atbilstoši EN 50470-1) | IP54 |  |  |  |
| 1.2. | Minimālā darba temperatūra (atbilstoši p.3.3. dokumentācijai) | -10°C |  |  |  |
| 1.3. | Maksimālā darba temperatūra (atbilstoši p.3.3. dokumentācijai) | +50°C |  |  |  |
| **2.** | **Komplektācija** |  |  |  |  |
| 2.1. | Transportēšanas soma | Ir |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)