**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS\_1516.011 v1**

**Termohigrometrs**

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A daļa** | **Termohigrometrs** |  |  |  |  |
| **1** | **Vispārīgās prasības** |  |  |  |  |
| 1.1 | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2.1 | 1516.011 Termohigrometrs[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.2.2 | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | 15 darba dienas |  |  |  |
| 2 | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 2.1 | Jābūt pieejams mērinstrumenta attēls vai paraugs  Mērinstrumenta attēlam jābūt:   * ".jpg" formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā;   attēls nav papildināts ar reklāmu. | Ir |  |  |  |
| 2.1 | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 2.3 | Prece apzīmēta ar CE zīmi (”Conformité Européenne” „Eiropas Atbilstība”) | Atbilst |  |  |  |
| **3** | **Galvenās tehniskās prasības** |  |  |  |  |
| 3.1 | Displejs | Ciparu indikācija |  |  |  |
| 3.2 | Gabarītu izmērs | ≤ (25x10x5) cm |  |  |  |
| 3.3 | Mērinstrumentam jābūt vienā korpusā bez nepieciešamības pievienot ārējos temperatūras un gaisa mitruma devējus. | Atbilst |  |  |  |
| 3.4 | Svars | ≤ 0.5 kg |  |  |  |
| 3.5 | Barošana (baterijas vai akumulatorbaterijas) | Ir |  |  |  |
| 3.6 | Temperatūras mērīšanas precizitāte pie 5 ºC | ≤ ±1 ºC |  |  |  |
| 3.7 | Temperatūras mērīšanas precizitāte pie 40 ºC | ≤ ±1 ºC |  |  |  |
| 3.8 | Gaisa mitruma mērīšanas precizitāte pie 10% | ≤ ±3% |  |  |  |
| 3.9 | Gaisa mitruma mērīšanas precizitāte pie 80% | ≤ ±3% |  |  |  |
| 3.10 | Rases punkta atspoguļošana (Dew point) | Jā |  |  |  |
| 3.11 | Automātiska izslēgšana | Ir |  |  |  |
| **4** | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 4.1 | Minimāla darba temperatūra | ≤ 0ºC |  |  |  |
| 4.2 | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
| **5** | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
| 5.1 | Transportēšanas soma | Mīksta vai cieta |  |  |  |
| 5.2 | Obligātā komplektācija ir saderīgai ar mēraparātu | Atbilst |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)