
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1516.028 v1

Temperatūras un mitruma reģistrators, pārvietojams

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimāla tehniskā prasība** | **Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Obligātas prasības** |  |  |  |  |
|  | **Vispārīgā informācija** |  |  |  |  |
| 1. | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 2. | 1516.028 Temperatūras un mitruma reģistrators, pārvietojams[[2]](#footnote-2) | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 3. | Teh. izvērtēšanai parauga piegāde laiks (pēc pieprasījuma) | 15 darba dienas |  |  |  |
|  | **Standarti** |  |  |  |  |
| 4. | Atbilstība EN 61010-1 | Atbilst |  |  |  |
| 5. | Prece apzīmēta ar "CE" zīmi ("Conformité Européenne") | Atbilst |  |  |  |
|  | **Dokumentācija** |  |  |  |  |
| 6. | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām:   * ".jpg" vai “.jpeg” formātā; * izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; * ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;   attēls nav papildināts ar reklāmu. | Atbilst |  |  |  |
| 7. | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN |  |  |  |
|  | **Vides nosacījumi** |  |  |  |  |
| 8. | Minimāla darba temperatūra | ≤-20ºC |  |  |  |
| 9. | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +50ºC |  |  |  |
| 10. | Paredzēts uzstādīšanai iekštelpās | Atbilst |  |  |  |
|  | **Tehniskā informācija** |  |  |  |  |
| 11. | Displejs | Ciparu indikācija |  |  |  |
| 12. | Mēraparāta gabarīti | ≤ (15x10x5) cm |  |  |  |
| 13. | Mēraparāta svars (bez vadiem) | Līdz 0.3kg |  |  |  |
| 14. | Barošanas avots – baterijas vai akumulatorbaterijas | Atbilst |  |  |  |
| 15. | Bluetooth savienotība | Atbilst |  |  |  |
| 16. | Mērījumu izeju (kanālu) skaits | ≥2 |  |  |  |
| 17. | Iekšējā atmiņa mērījumiem (mērījumu skaits) | ≥ 500 000 |  |  |  |
| 18. | Mērījumu ierakstīšanas intervāls (brīvi iestatāms) | No 1s līdz 1st. |  |  |  |
| 19. | Gaisa mitruma zonde | Ir |  |  |  |
| 20. | Temperatūras zonde | Ir |  |  |  |
| 21. | Gaisa mitruma zondes tehniskais izpildījums: iebūvēta, iespraužama vai ar vadu pieslēdzama pie reģistratora | Ir |  |  |  |
| 22. | Temperatūras zondes tehniskais izpildījums: iebūvēta, iespraužama vai ar vadu pieslēdzama pie reģistratora | Ir |  |  |  |
|  | **Mērīšanas informācija** |  |  |  |  |
| 23. | Temperatūras mērīšanas diapazons | No -10°C līdz + 50°C |  |  |  |
| 24. | Temperatūras mērīšanas izšķirtspēja | ≤0.1°C |  |  |  |
| 25. | Temperatūras mērīšanas precizitāte pie +5°C | ≤0.5°C |  |  |  |
| 26. | Temperatūras mērīšanas precizitāte pie +30°C | ≤0.5°C |  |  |  |
| 27. | Gaisa mitruma mērīšanas diapazons | No 0% rh līdz 100% rh |  |  |  |
| 28. | Gaisa mitruma mērīšanas izšķirtspēja | ≤0.1% rh |  |  |  |
| 29. | Gaisa mitruma mērīšanas precizitāte pie 30% | ≤5% rh |  |  |  |
| 30. | Gaisa mitruma mērīšanas precizitāte pie 80% | ≤5% rh |  |  |  |
|  | **Prasības programmnodrošinājumam** |  |  |  |  |
| 31. | Reģistratora Freeware licences programmnodrošinājums, darbojās Android un / vai Windows vidē | Jā |  |  |  |
| 32. | Programmnodrošinājums attālināti nolasa datus no reģistratora, saglabā, sistematizē. | Jā |  |  |  |
|  | **Obligātā komplektācija** |  |  |  |  |
| 33. | Transportēšanas soma | Jā |  |  |  |
| 34. | Ar reģistratoru saderīgās temperatūras un gaisa mitruma zondes, ja tās ir pieslēdzamas atsevišķi. | Jā |  |  |  |
|  | **Neobligātās prasības** |  |  |  |  |
| 35. | Barošanas avots | 230V (50Hz) |  |  |  |
| 36. | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni | IP54 |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)