TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS_1503.001 v1

Cilpas (fāze-nulle) un īsslēguma strāvas mērītājs

| Nr. | Apraksts | Minimāla tehniskā prasība | Piedāvātā produkta konkrētais tehniskais apraksts | Avots | Piezīmes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Vispārīgā informācija |  |  |  |  |
| 1.1 | Ražotājs (nosaukums, atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
| 1.2 | 1503.001 Cilpas (fāze-nulle) un īsslēguma strāvas mērītājs | Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu |  |  |  |
| 1.3 | Oriģinālā lietošanas instrukcija | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| 1.4 | Jābūt pieejams mērinstrumenta attēls vai paraugs Mērinstrumenta attēlam jābūt: - ".jpg" formātā; - izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix; - ir iespēja redzēt visu mērinstrumentu un izlasīt visus uzrakstus uz tā; attēls nav papildināts ar reklāmu. | Ir |  |  |  |
| 1.5 | Teh. izvērtēšanai parauga piegāde laiks (pēc pieprasījuma) | 15 darba dienas |  |  |  |
|  | Tehniskā informācija |  |  |  |  |
| 1.6 | Displejs | Ciparu indikācija |  |  |  |
| 1.7 | Gabarītu izmērs | ≤ (30x30x15) cm |  |  |  |
| 1.8 | Svars (pilnai komplektācijai) | ≤ 2 kg |  |  |  |
| 1.9 | Mērīšanas kategorija, atbilstoši standartam EN 61010-1:2011 vai ekvivalents | CAT III 300V |  |  |  |
|  | Mērīšanas informācija |  |  |  |  |
| 1.9 | Precizitāte Cilpa fāze-0 īsslēguma strāvas mērīšanai atbilstoši standartam EN61557 vai ekvivalents | no 0.25Om līdz 50Om |  |  |  |
| 1.10 | Īsslēguma strāvas mērīšanas precizitāte L-N pie 90A | ≤ ± 6A |  |  |  |
| 1.11 | Īsslēguma strāvas mērīšanas precizitāte L-N pie 4 kA | ≤ ± 0.5 kA |  |  |  |
| 1.12 | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 0.3 Om | ≤ ± 0.1 Om |  |  |  |
| 1.13 | Pretestības mērīšanas precizitāte pie 10 Om | ≤ ± 1.5 Om |  |  |  |
| 1.14 | Sprieguma mērīšanas funkcija diapazons | no 150V līdz 255V (50Hz) |  |  |  |
| 1.15 | Sprieguma mērīšanas precizitāte pie 230V | ±10V |  |  |  |
|  | Vides nosacījumi |  |  |  |  |
| 1.16 | Minimāla darba temperatūra | ≤ 0ºC |  |  |  |
| 1.17 | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +40ºC |  |  |  |
| 1.18 | Aizsardzības klase | IP40 |  |  |  |
|  | Obligātā komplektācija |  |  |  |  |
| 1.19 | Transportēšanas soma, mīksta vai sieta | Ir |  |  |  |
| 1.20 | Pieslēguma vadi | Ir |  |  |  |
| 1.21 | Krokodilspailes saderīgas ar pieslēguma vadiem | Ir |  |  |  |
| 1.22 | Obligātajai komplektācijai jābūt saderīgai ar mēraparātu | Ir |  |  |  |
| 2. | Neobligātās prasības |  |  |  |  |
| 2.1 | Atmiņas iespēja | 10 ieraksti |  |  |  |
| 2.2 | Minimāla darba temperatūra | ≤ -10ºC |  |  |  |
| 2.3 | Maksimāla darba temperatūra | ≥ +50ºC |  |  |  |
| 2.4 | Aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |

# Attēlam ir informatīvs raksturs

Ja norādīta vērtība, piedāvājums var būt ar norādīto vērtību vai augstāku (labāku). Ja pie vērtības norādīts simbols ">, <" vai "≥, ≤", piedāvājuma konkrētai vērtībai jābūt, ievērojot simbola nozīmi, ja  norādīts vērtību diapazons "–", jānodrošina, lai piedāvājums nosedz visu prasīto vērtību diapazonu, taču tas var pārsniegt mazāko un/vai lielāko norādītā diapazona vērtību, ja norādīta vērtību robeža "÷", jānodrošina, lai piedāvājums atbilstu kādai no vērtību robežās esošai vērtībai, nepārsniedzot zemāko vai augstāko norādītā diapazona vērtību.

Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse)

AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs