TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA Nr. TS 1516.006 v1

Elegāzes (SF6) noplūdes indikators

| **Nr.** | **Apraksts** | **Minimālā tehniskā prasība** | **Piedāvātās preces konkrētais tehniskais apraksts** | **Avots[[1]](#footnote-1)** | **Piezīmes** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Obligātās prasības**  |  |  |  |
| **Vispārīgā informācija** |  |  |  |
|  | Ražotājs (nosaukums, ražotnes atrašanās vieta). | Norādīt informāciju |  |  |  |
|  | 1516.006 Elegāzes (SF6) noplūdes indikātors [[2]](#footnote-2) | Tipa apzīmējums [[3]](#footnote-3) |  |  |  |
|  | Parauga piegādes laiks tehniskajai izvērtēšanai (pēc pieprasījuma), darba dienas | 15 |  |  |  |
| **Dokumentācija** |  |  |  |
|  | Iesniegts preces attēls, kurš atbilst sekojošām prasībām: * ".jpg" vai “.jpeg” formātā;
* izšķiršanas spēja ne mazāka par 2Mpix;
* ir iespēja redzēt visu preci un izlasīt visus uzrakstus, marķējumus uz tā;
* attēls nav papildināts ar reklāmu.
 | Atbilst |  |  |  |
|  | Oriģinālā lietošanas instrukcija sekojošās valodās | LV vai EN vai RU |  |  |  |
| **Vides nosacījumi** |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra | ≤ 0 ºC |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +40 ºC |  |  |  |
|  | Aizsardzība pret putekļiem un ūdeni | IP44 |  |  |  |
| **Tehniskā informācija** |  |  |  |
|  | Displejs | LED / ciparu indikācija |  |  |  |
|  | Gabarītu izmērs  | ≤ (30x10x7) cm |  |  |  |
|  | Maksimālais svars | ≤ 0.8 kg |  |  |  |
|  | Lokanas zondes garums  | 30 ÷ 55 cm |  |  |  |
|  | Barošana (baterijas vai akumulatorbaterijas) | Ir |  |  |  |
| **Mērīšanas informācija** |  |  |  |
|  | Mērīšanas tehnoloģija | Heated diode gas detection / High voltage ionisation |  |  |  |
|  | Paredzēts konstatēt sēra heksafluorīda (elegāzes) SF6 gāzes noplūdi  | Atbilst |  |  |  |
|  | Skaņas un vizuāla gāzes noplūdes indikācija  | Atbilst |  |  |  |
|  | Ir vismaz 5 (pieci) gāzes noplūdes LED indikācijas līmeņi  | Atbilst |  |  |  |
|  | Ir iespēja mainīt mērinstrumenta jūtību vismaz 2 (divos) līmeņos – zemā jūtība un augstā jūtība  | Atbilst |  |  |  |
|  | Mērīšanas precizitāte  | 7.00 g / gadā |  |  |  |
|  | Baterijas indikācija | Ir |  |  |  |
|  | Automātiskā izslēgšana  | Ir |  |  |  |
| **Obligātā komplektācija** |  |  |  |
|  | Transportēšanas soma, mīksta vai cieta | Ir |  |  |  |
|  | Obligātajai komplektācijai jābūt saderīgai ar mēraparātu | Ir |  |  |  |
|  | Baterijas (atbilstoši standartam EN60086) | Ir |  |  |  |
| **Neobligātās prasības** |  |  |  |
|  | Akumulatora baterija ar lādētāju | Ir |  |  |  |
|  | Minimālā darba temperatūra |  ≤ -10 ºC |  |  |  |
|  | Maksimālā darba temperatūra | ≥ +50 ºC |  |  |  |
|  | Palielināta aizsardzības klase | IP54 |  |  |  |

Attēlam ir informatīvs raksturs



1. Precīzs avots, kur atspoguļota tehniskā informācija (instrukcijas nosaukums un lapaspuse) [↑](#footnote-ref-1)
2. AS “Sadales tīkls” materiālu kategorijas nosaukums un numurs [↑](#footnote-ref-2)
3. Norādīt pilnu preces tipa apzīmējumu (modeļa nosaukums) [↑](#footnote-ref-3)